安全キャビネット定期自主検査票

(記入例)

| 検査日 | 令和4年6月1日 | 機器メーカー | ○△工業㈱ |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査者名 | 吹田 太郎 | 型式 | BSL－3020 |
| 設置室 | 14－6－23 実験室 | 製造若しくは備品番号 | 14－6－23－1 |

１ 検査日等

２ 検査項目

| 箇 所 | 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 付属書類 | 取扱説明書等の保管状況 | 異常なし。 |
| 設置状況 | スペースが十分とられていること。 | 異常なし。 |
| ガスバーナー | 動作に異常のないこと。 | 異常なし。 |
| 蛍光灯、殺菌灯 | 点灯に異常のないこと。 | 殺菌灯が切れていたため、6月1日に交換した。 |
| 前面シャッター | 手動で容易に開閉できること。 | 異常なし。 |
| 警報 | 作動に異常のないこと。 | 異常なし。 |
| 差圧計 | 作動に異常のないこと。 | 適正範囲外を表示していたため、6月1日に業者へ修繕依頼済み。 |
| 気流 | 吸引していること。 | 吸引力が弱まっていたため、6月1日に業者へ修繕依頼済み。 |

３ その他

特になし。

令和4年７月2日

管理責任者氏名　　　　泉　花子