高圧滅菌器定期自主検査票

(記入例)

| 検査日 | 令和4年6月1日 | 機器メーカー | □△工業㈱ |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査者名 | 吹田 太郎 | 型式 | AC－3020 |
| 設置室 | 14－6－23 実験室 | 製造若しくは備品番号 | 14－6－23－1 |

１ 検査日等

２ 検査項目

| 箇 所 | 内 容 | 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 付属書類 | 取扱説明書等の保管状況 | 異常なし。 |
| 設置状況 | スペースが十分とられていること。 | 周辺機器に接していたので、6月1日に周辺スペースを確保した。 |
| 缶体 | 缶体(内壁)に傷、亀裂、腐食、汚れ、変形のないこと。 | 異常なし。 |
| フタ(パッキン) | 傷、亀裂、腐食、汚れ、変形、硬化のないこと。 | パッキンが硬化していたので、6月1日に交換した。 |
| フタの締付ボルト | 手動で緩みのないこと。 | 異常なし。 |
| 排気、排水管 | 傷、亀裂、腐食、変形のないこと。 | 異常なし。 |
| 安全弁 | 腐食、変形のないこと。 | 異常なし。 |

３ その他

次回は7月4日に実施予定です。

令和4年７月2日

管理責任者氏名　　　　泉　花子